M5 SuperFast MagBead Animal Tissue RNA kit

磁珠法动物组织RNA提取试剂盒使用说明书

产品名称                   单位       货号

M5 SuperFast MagBead Animal Tissue RNA kit  50T   MF810-01

【储存条件】  Tissue Lysis Reagent室温运输，收到后2-8 ˚C保存，其他组分室温运输和保存。

【产品组分】

Tissue Lysis Reagent       60ml

Buffer DW                 40ml

Buffer MWE2              12ml

RNase-Free Water          15ml

Mei5Mag Particles         0.55ml

【产品简介】

本产品采用独特分离作用的磁珠和缓冲液体系，适合于各种动物组织中纯化高质量总RNA，独特的包埋磁珠，在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，而当条件改变时，磁珠释放吸附的核酸，能够达到快速分离纯化核酸的目的。Mei5Mag 纯化系统以超顺磁性的纳米磁性粒子为基质，这种磁性粒子在高浓度离液剂的条件下可通过氢键和静电特异的吸附核酸，而蛋白质或其它非特异吸附的少量杂质经洗涤被去除，最后用低盐缓冲液或 RNase Free ddH2O 洗脱核酸。纯化的核酸可适用于各种常规操作，包括RT-PCR、qRT-PCR、荧光定量 PCR 等各种下游实验。

【预防RNase污染注意事项】

1. 样品应避免反复冻融，否则会导致核酸提取量降低。样本可立即进行提取，也可于 4℃保存待测，保存时间不超过 24 小时。长期保存可置于-20℃或 -80℃冷冻保存。

2.操作过程要特别注意防止核酸降解。所使用的器皿、加样器等均应为专用，离心管、枪头等一次性耗材需进行高压灭菌。操作人员应戴无粉手套、口罩等。

3. 使用前请详细阅读使用说明，严格按照使用说明书操作，临床样本等需在超净台或生物安全柜中进行。

4. 洗脱时可能存在磁珠残留，吸取样本时应尽量避免吸入磁珠。

5. 配置溶液应使用Rnase Free water。（将水加入到干净的玻璃瓶中，加入DEPC至终浓度为0.1%(v/v)，混匀后放置过夜高压灭菌。

【操作步骤】

使用前请先在Buffer MW2中加入无水乙醇，加入体积请按照瓶标所示。

- 样品列的准备

1）匀浆处理

取新鲜或-80度冻存的动物组织，液氮充分研磨成粉末状，称取10-30mg至装有1ml Tissue Lysis Reagent的1.5ml离心管中，立即涡旋震荡混匀30秒，室温静置5分钟。

注意：组织量不要超过30mg，否则可能导致RNA提取得率和质量下降。对于富含DNA和RNA的样本，如肝脏和脾脏，建议用5-20mg。

2）加入200ul氯仿，盖紧离心管盖后涡旋震荡混匀15秒，室温静置3分钟。

3）12000rpm，4度离心10分钟。

注意：离心后溶液将分成3层：上层无色溶液，中间白色层和下层粉红色有机溶液，RNA完全存在于约占总体积50%的上层无色透明溶液中。

4）按下表将离心后的上清，Mei5Mag Particles和异丙醇加入96孔板的第1,7 列中。

| 孔位 | 试剂名称和用量 |
| --- | --- |
| 第1、7列 | 1、加入10ul Mei5Mag Particles |
|  | 2、加入80ul 异丙醇 |
|  | 3、加入400ul步骤3离心后的上层无色溶液，用移液器吹吸混匀 |

注意：请在使用前震荡混匀磁珠使其彻底重悬。

- 试剂分装：

按下表将各种试剂转移到96孔板的各列中。

| 孔位 | 试剂名称和用量 |
| --- | --- |
| 第2、8列 | DW：700ul |
| 第3、9列 | MWE2（使用前请先检查是否已加入无水乙醇）：500ul |
| 第4、10列 | MWE2（使用前请先检查是否已加入无水乙醇）：500ul |
| 第6、12列 | RNase-Free Water：60ul |

注意：第5、11列不需要加入任何试剂。

- 按表1中程序进行自动化提取。

| 步骤 | 槽位 | 名称 | 等待时间（分钟） | 混合时间（分钟） | 磁吸时间（秒） | 混合速度 | 体积（ul） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 结合 | 0 | 5 | 40 | 10 | 500 |
| 2 | 2 | 漂洗1 | 0 | 2 | 40 | 10 | 700 |
| 3 | 3 | 漂洗2 | 0 | 2 | 40 | 10 | 500 |
| 4 | 4 | 漂洗3 | 0 | 2 | 40 | 10 | 500 |
| 5 | 5 | 洗脱 | 5 | 5 | 120 | 10 | 60 |
| 6 | 6 | 弃磁珠 | 0 | 1 | 0 | 10 | 500 |

表1: 32通道自动核酸提取仪的自动化提取程序

- 自动化程序结束后，将第6、12列RNA样品取出，用封口膜封好并保存于-80度。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。