M5 HiPer Mycoplasma Detector Kit（qPCR-TaqMan)

支原体探针法荧光定量检测试剂盒

使用说明书

产品名称                     单位        货号

M5 HiPer Mycoplasma Detector Kit（qPCR-TaqMan)    25T     MF883-01

【储存条件】  -20℃保存，有效期一年。

【产品组分】

4×MyqPCR Reaction Buffer     250 μL

MyPrimer & Probe MIX          25 μL

内部对照（IC）                25 μL

阳性对照（PCS）             500 μL

DNA稀释液                  500 μL

超纯水                       500 μL

【注意】：

1. 阳性对照（PCS）：Positive control solution，浓度为1,000 copies/µL;

2. 内部对照（IC）：Internal control;

3. DNA稀释液：用于样本和IC稀释、以及NTC和NCS的模板；

4. 超纯水：用于制备qPCR Mix体系。

【产品简介】

本产品是一款能够准确检测支原体的试剂盒，可用于确定如细胞库、病毒种子、临床治疗用途的细胞和生物制品中是否存在支原体污染。本试剂盒基于定量PCR技术，使用Taqman荧光探针定性检测待测样本中支原体DNA，可覆盖100多种支原体DNA序列；并且严格按照EP 2.6.7和JP G3支原体检测相关指南和要求进行验证，具备灵敏度高、特异性好、扩增效率高、安全性好等特点。

本试剂盒中包含内部对照（IC），在扩增前加入PCR反应体系中，可用来判断待检样本中是否包含对扩增反应存在抑制的因素，从而达到防止假阴性结果的产生；内部对照（IC）也可在样本提取阶段加入，以评估提取效果。该试剂盒可与本公司的磁珠法残留DNA样本前处理试剂盒搭配使用，能够高效提取样本中的支原体DNA，检测限可达到10 CFU/mL，最高灵敏度可达0.5 CFU/mL。

【注意事项】

1. 使用本试剂前请仔细阅读本说明书，实验应规范操作，包括样本处理、反应体系的配制及加样。

2. 加样和配液步骤都尽量在冰上操作。

3. 每个组分在使用前都应震荡混匀，低速离心。

4. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

【通用机型】  包含但不限于以下仪器：Bio-Rad: CFX96；Thermo Scientific: 7500 Real-Time PCR System；QuantStudio™ 5

【使用方法】

一、待测样本DNA提取

建议使用“磁珠法残留DNA样本前处理试剂盒”提取样本DNA。提取时，如需加入内部对照（IC），首先将试剂盒IC用DNA稀释液稀释20倍，每100 μL检测样本加入1 μL稀释后的内标后进行提取。

二、qPCR反应体系的准备

1. 根据所要检测样本的数量，包括阳性对照（PCS），无模板对照（NTC），抽提阴性对照（NCS）和待测样本（TS），计算所需反应孔数，一般每个样本做2个重复孔。

【注意】：无模板对照（NTC）：No template control；抽提阴性对照（NCS）：Negative control solution；待测样本（TS）：Test sample。PCS和NTC为无需进行提取前处理的样本；NCS和TS为需要进行提取前处理的样本。反应孔数（M）=（1×PCS + 1×NTC + 1×NCS + N×TS）×2

2. 根据表1反应体系，提前将所需试剂放置冰上融化。

3. 根据反应孔数计算所需要的qPCR Mix的量。

表1 qPCR Mix体系

组分                            体积（1×40μL反应体系）           体积（M×40μL）

4× MyqPCR Reaction Buffer                 10 μL                       (M+2) ×10 μL

MyPrimer & Probe MIX                      1 μL                        (M+2) ×1 μL

内部对照（IC）                          1 μL /0 μL*2                   (M+2) ×1 μL /0 μL

超纯水                                  Up to 20 μL                   Up to (M+2) ×20 μL

Total                                      20 μL                       (M+2) ×20 μL

【注意】：

1. qPCR Mix配制时不加TS纯化液和NCS纯化液以及PCS和NTC模板。

2. 1/0代表反应孔中是否添加IC，可以在样本提取阶段加入（见上面“待测样本DNA提取），也可以在扩增前加入qPCR Mix体系中。若在qPCR mix体系中加入IC，需要将IC用DNA稀释液稀释100倍后每个反应体系中加1 μL。若在提取阶段已经按照说明书的IC加入方式加入了IC，则无需再加入IC。使用本试剂盒时建议加入IC；若不加，请参考本文“结果分析”部分处理数据。

3. 本试剂盒不含ROX参比染料，若您目前使用的Real Time PCR扩增仪需要添加ROX参比染料，推荐您购买本公司的50× ROX Reference Dye（Cat#10200ES）。

三、加样

1. 充分震荡混匀qPCR Mix，低速离心，将管盖残留液体收集至管底。

2. 向每孔反应管中分装20μL qPCR Mix。

3. 向已分装过qPCR Mix的反应管中加入样品，参考表2加入模板。

表2 加样示例

样本                   向每管或孔中加入…

TS            20μL qPCR Mix+20 μL 待测样本纯化液

NTC          20μL qPCR Mix+20 μL DNA稀释液

NCS          20μL qPCR Mix+20 μL NCS纯化液*1

PCS          20μL qPCR Mix +20 μL 阳性对照

【注意】：

1. NCS推荐使用DNA稀释液作为样本进行前处理。

2. 每管或孔中最终反应体积为40μL。

3. 盖上反应管盖子或者贴上光学膜，为避免影响荧光信号读取，请注意不要在管盖或者膜上做标记，或者用刮板反复摩擦。

4. 短时低速离心反应管或反应板，充分震荡混匀后，再短时低速离心，将管盖和管壁的残留液体收集至底。操作时尽量避免气泡产生。

四、qPCR程序参数设置

1. 创建目的通道探针：

1.1 创建Target 1通道（FAM），选择报告荧光基团为FAM，猝灭荧光基团为MGB；

1.2 创建Target 2通道（VIC），选择报告荧光基团为VIC，猝灭荧光基团为none；

1.3 选择检测参比荧光为ROX（可选择，试剂盒中不含）。

2. 标准扩增程序：

表3 扩增程序

编号          反应阶段          温度             时间            循环数

1             预变性            95℃             5min             1

2              变性             95℃             15sec

3    退火/延伸（荧光信号收集）   62℃             30sec           45

3. 基线和阈值设定：

基线调整原则：基线通常按照自动设置的基线即可。如需手动调整，基线起始循环数选择在指数增长期之前，其中起点设置需要避开起始荧光采集的波动区，终点选择在最早出现指数扩增样本的Ct值的前1-2个循环。

阈值设置原则：通常采用自动阈值。如需手动调整，阈值线要高于阴性对照或者基线噪音，通常设置在样本重复性较好的指数增长期的后期，不同通道需要设置相对独立的、合适的阈值线。

五、结果分析

1. PCS、NTC和NCS结果判断:

1.1 qPCR反应体系或提取样本中加入了IC：

表4 PCS、NTC和NCS结果判断

质控样本                FAM 信号                      VIC 信号

PCS          Ct< 40，且有明显的扩增曲线       Ct< 40，且有明显的扩增曲线

NTC          Ct≥ 40，或无明显的起峰           Ct< 40，且有明显的扩增曲线

NCS          Ct≥ 40，或无明显的起峰           Ct< 40，且有明显的扩增曲线

1.2 qPCR反应体系或提取样本中未加IC：无需分析VIC通道。

2. 待测样本TS检测结果判定：

2.1 qPCR反应体系或反应孔中加入了IC：

表5 待测样本结果判断

FAM 信号                            VIC 信号                         结果判断

Ct<40,且有明显的扩增曲线       Ct<40,且有明显的扩增曲线                  阳性

Ct≥40,或无明显的起峰              有抑制，需要重复实验

Ct≥40,或无明显的起峰           Ct<40,且有明显的扩增曲线                  阴性

Ct≥40,或无明显的起峰             有抑制，需要重复实验

【注意】：VIC信号如果有抑制，需重测或对样本进行合适处理消除抑制因子。

2.2 qPCR反应体系或反应孔中未加IC：无需分析VIC通道。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。